OnlineABR

Rainer Beutelmann, November 2016. Kommentiert von Christine Köppl

Dateien:

OnlineABR.fig:	GUI

OnlineABR.m:	GUI Callbacks, hauptsächlich trivial, Darstellungs-Funktionen, Artefakt-Schwellen-Messung

PlayStimulus.m:	Haupt-Skript für die Messung

DefaultParameters.m: 	Setzt die Basiseinstellungen für die Messung in den handles.Setup-Strukturbaum. Wird immer zuerst geladen, kann durch Überschreiben mit einer weiteren "Param....m"-Datei ergänzt werden

Rainers Skript wurde ursprünglich nur für binaurale Stimulation, mit kurzen akustischen Klicks, Tönen oder Rauschen entwickelt. Die Teststimuli haben dabei interaurale Zeit- oder Pegeldifferenzen (ITD, ILD). Das Ableitsignal ist typischerweise sehr klein (µV Bereich) und muss vielfach gemittelt werden. Eine Artefakt-Detektion ist deshalb ebenfalls eingebaut.

Künftig soll das Skript verschiedene Experimente steuern, die sich bzgl. der präsentierten Stimuli und der nachfolgenden Auswertung unterscheiden. Die prinzipielle Festlegung muss irgendwo sehr früh erfolgen:

1. Die ursprüngliche Anwendung des Skripts bleibt weiterhin eine unserer Anwendungen = Binaurale Differenzpotentiale (Nicos Arbeit und künftig Nadine).

2. Skript wurde bereits so modifiziert, dass auch monaurale Stimulation möglich ist (Lichun und Friederikes Setup; künftig auch Queralt) = Monaurales ABR / CAP (ABR und CAP unterscheiden sich nur in der Elektrodenpositionierung, d.h. unerheblich für das Skript).

3. Eine erweiterte Version der monauralen Präsentation, die Maskiererstimuli einschließt = Joris Lab Methode zur Extraktion neuronaler Phasenkopplung aus CAP (Verschooten et al., künftig Queralt).

Grober Ablauf in PlayStimulus.m (siehe auch %%-Sections)

1. Einige generelle Parameter werden gesetzt, insbesondere Hardware-Umrechnungen

2. Die Soundkarte wird initialisiert

3. Der Roh-Stimulus (d.h. ohne Pegelskalierung, ITD, ILD, etc.) wird   generiert oder geladen

So wie ich es verstehe, wird hier wird der prinzipielle Teststimulustyp erzeugt (z.B. Ton, Klick, Rauschen … oder was Beliebiges, extern generiertes geladen). Erst später werden dann Details wie genaue Dauer, Pegel, oder binaurale Differenzen geregelt. Evtl. Maskierer kommen auch später.

4. Der Roh-Stimulus wird ggf. mit einem Fenster auf die richtige tatsächliche  Länge zurechtgeschnitten, insgesamt bleibt der Stimulus aber mit Null-Samples so lang wie generiert

Unsere Teststimuli sind typischerweise kurze Signale im 10er-Millisekundenbereich (Maskierersignale sind typischerweise etwas länger). Das mit den Null Samples verstehe ich nicht.

Die Null-Samples haben rein technische Gründe. Natürlich wird während der Null-Samples nichts ausgegeben, aber um das exakte Timing sicherzustellen wird der eigentliche Stimulusmit vorne und hinten angehängten Nullen auf eine feste technische Länge ergänzt. Das bezieht sich auch auf die gestern erwähnte „PreTime“, während der vor dem eigentlichen Stimulus schon das Signal zur Aufnahme gegeben werden muss, indem eben „nichts“ abgespielt und die Aufnahme synchron dazu gestartet wird.

5. Ggf. wird ein generelles Delay eingefügt, falls ein Maskierer vorhergehen soll

Maskierer sind Signale, die das Hörsystem erstmal in einen bestimmten (adaptierten) Zustand versetzen sollen, bevor das eigentliche Testsignal kommt. Nur für spezielle Protokolle notwendig (Anwendung 3 oben).

6a. Die Daten aus der Kalibriermessung werden geladen und angepasst. Die Kalibrierung wird am Anfang jedes Experiments für das individuelle Tier durchgeführt. Dabei wird von einem geeichten Mikrofon der tatsächlich im Gehörgang ankommende Schall gemessen und mit dem elektrisch gegebenen Signal verglichen, um die Filterfunktion des Schallgebers zu erhalten.

6b. Der Stimulus wird auf den richtigen Pegel skaliert

6c. Der Stimulus wird für zum Ausgleich der Lautsprecher-Übertragung gefiltert

Hier wird die ermittelte Kalibrierung heran gezogen

7. Zeitverschobene Kopien des Stimulus für die ITD werden berechnet

Dies ist eine der Kernfunktionen von Rainers ursprünglichem Programm = binaurale Präsentation von Stimuli mit interauralen Zeitdifferenzen.

8. Weitere Hilfsvariablen für den Ablauf werden gesetzt oder initialisiert

9. Ein Null-Signal wird in die Warteschlange der Soundkarte geschickt, als Vorlauf für die eigentlichen Signale (d.h., um Zeit für die  Vorbereitung des ersten eigentlichen Stimulus zu haben, "double-buffering")

10. Die Datei für die Rohdaten wird vorbereitet

11. Die Mess-Schleife (bis Abbruch per GUI oder genügend Wiederholungen gemessen wurden)

11a. Letzte verfügbare Aufnahme holen, Rohdaten in Datei schreiben,

exaktes Timing über Triggersignal detektieren,

in ABR/EEG- und Mic-Teile auftrennen, es wird sowohl das akustische Signal über das Mikrofon im Gehörgang = Mic (bei binauraler Präsentation beide Mics?), als auch das elektrische Potential der Ableitelektroden = ABR/EEG aufgenommen

Es werden immer beide Mikrofone aufgenommen, auch wenn nur monaural abgespielt wird.

iterativ Mittelwert und Varianz berechnen

11b. Nächsten Stimulus vorbereiten: ggf. ILD skalieren,

zufälliger Vorzeichenwechsel (gegen Artefakte)

Stimulus mit richtiger ITD-Verzögerung für links und rechts wählen

Stimulus in die Warteschlange der Soundkarte schicken

Statusdaten aufbereiten und per Callback an die GUI schicken

12. noch ein letztes Mal Update der GUI-Daten

13. Aufräumen

Die wichtigsten Variablen:

stS  :  Setup-Struktur aus DefaultParameters.m etc.

Hw   :  Hardware-Teil der Setup-Struktur

St   :  Stimulus-Teil der Setup-Struktur

Rc   :  Recording-Teil der Setup-Struktur

stimulus   :   Template des zu spielenden Stimulus, davon werden Versionen mit anderem Pegel, ILD, ITD abgeleitet

RMS        :   nomineller (digitaler) Pegel des stimulus, darauf basiert die spätere Berechnung des Ausgabepegels im System.

TimeOffset :   zeitlicher Referenzpunkt des eigentlichen Stimulus in "stimulus" (in Sekunden). Ändert sich insbesondere bei generellen Verschiebungen

masker     :   enthält ggf. einen zusätzlichen Maskierer, der vor dem Stimulus abgespielt wird

shiftstim  :   für ITD zeitlich verschobene Kopien von stimulus

trigger    :   Triggerimpuls ab TimeOffset, Länge ca. 1 ms. Wird per Loop-Kabel mit aufgenommen

IdxVec     :   Sample-Indizes des zu verarbeitenden Teils innerhalb der Aufnahmepuffer (ein bisschen vor und nach dem Stimulus inklusive der System-Verzögerung)

signal     :   tatsächlich an die Soundkarte übergebenes Signal (inkl. ITD, ILD, etc.)

Für folgende Variablen gilt: ITD-Index ist: 
1 = monaural links, 
2 = monaural rechts, 
3. = ITD-Index in der Reihenfolge von St.ITD

Avg        :   gemitteltes ABR (Dimensionen: 1. Samples, 2. ITD-Index, 3. ILD-Index)

ABR (und manchmal auch EEG) ist die generelle Bezeichnung für das Ableitsignal von den Elektroden (kann dem Skript egal sein, wo die Elektroden genau plaziert sind und welches Potential genau erfasst wird; ABR, CAP, EEG …)

Var        :   Varianz ABR (Dimensionen: 1. Samples, 2. ITD-Index, 3. ILD-Index)

AvgC       :   Anzahl gemittelter Epochen Avg  (Dimensionen: 1. ITD-Index, 2. ILD-Index)

Die Epoche ist das Zeitfenster, in dem das Ableitsignal erfasst wird.

Mic        :   gemitteltes Mikrofonsignal (Dimensionen: 1. Samples, 2. Kanal, 3. ITD-Index, 4. ILD-Index). Kanal = 1. links, 2. rechts, 3. intern links, 4. intern rechts (d.h. ohne Akustik)

MicC       :   Anzahl gemittelter Epochen Mic  (Dimensionen: 1. ITD-Index, 2. ILD-Index)

page, lastpage :   Handle-Nummern der Sound-Puffer von playrec, werden benutzt, um Aufnahmen abzuholen

Conditions  :   Liste der tatsächlich abgespielten Konditionen (kann für die Rohdaten-Datei benutzt werden)

Das muss die Liste der verschiedenen Teststimuli sein, z.B. verschiedene Pegel, Frequenzen, ITDs ….

st.Msd, Data  :   Daten, die an die GUI zur Darstellung geschickt werden

Setup-Struktur:

Die meisten Settings werden nur abgefragt wenn benötigt, sonst ignoriert.

Fs                  :   Samplingfrequenz des Systems

DisplayTime         :   Update-Häufigkeit der GUI in Sekunden

Hardware.DryRun     :   true = Experiment ohne echte Soundhardware testen

Hardware.PlayDev    :   Device-Nummer des Soundkartenausgangs (in jedem Rechner anders)

Hardware.RecDev     :   Device-Nummer des Soundkartenausgangs (in jedem Rechner anders)

Hardware.PlayCh     :   Maximale Anzahl von Abspielkanälen

Hardware.RecCh      :   Maximale Anzahl von Aufnahmekanälen

Hardware.BufferSize :   Größe des (internen) Soundkartenpuffers in Samples. Kann meistens 0 bleiben, dann automatische Einstellung

Hardware.CalFile    :   Dateiname der Kalibrierdatei. Wird von "QuickCalibrator" erstellt

Hardware.LevelCorrection  :  ggf. Pegelkorrekturoffsets [ links rechts ] in dB

Kann mir nicht vorstellen, dass wir das brauchen. War vielleicht mal dafür gedacht, unterschiedliche Hörschwellen zwischen linkem und rechtem Ohr eines Tiers auszugleichen?

Das kann man für alles möglich „missbrauchen“, aber war dazu da, bekannte, aber nicht von den Mikrofonen registrierte Pegeldifferenzen nachträglich zu korrigieren.

Hardware.StimCh           :  Stimulus-Abspielkanäle [ links rechts ]

Hardware.TrgCh            :  Trigger-Abspielkanal

====> Elektrische Daten des Soundkarte/Verstärker/Mikrofon-Systems

Hardware.SoundCardVoltToSample = 1/1.780; % 1/Volt

Hardware.SoundCard_In_Impedance = 10000; % Ohm

Hardware.PhysAmp_Out_Impedance = 600; % Ohm

Hardware.MicAmp_Out_Impedance = 5; % Ohm

Hardware.MicAmp_In_Impedance = 600; % Ohm

Hardware.MicAmp_GainFactor = 10^(40/20); % linear = 40dB, für uns i.d.R. korrekt

Hardware.PhysAmp_GainFactor = 10000; % linear  
Verstärkungsfaktor der elektrophysiologischen Ableitung; variiert, muss der Nutzer korrekt setzen

Hardware.Mic_Out_Impedance = 4400; % Ohm  unsicher, was das ist; Rainer fragen

Die Kombination von Ausgangsimpedanz eines Geräts (in diesem Fall des Mikrofons) und Eingangsimpedanz des daran angeschlossenen Geräts (in diesem Fall der TDT-Mikrofonverstärker) ergibt je nach Verhältnis der Impedanzen eine Spannungsänderung, die ggf. berücksichtig werden muss. Die Formel dazu ist (V=Spannung, Z= impedanz):

Vin=VoutZinZout+Zin

Hardware.Mic_PascalToVolt = 10^(-53.5/20)*1.0/0.1; % Knowles FG-23329
Dies ist ein fixer Empfindlichkeitswert für den verwendeten Mikrofontyp (hier Knowles FG 23329). Hier wollten wir alternativ eine Kalibrierfunktion angeben können; Rainer hat das in Lichuns setup auch schon implementiert.

Hardware.Mic_Cal_Value = 96; % add to dB FS to get dB SPL 
setzt 1 Pascal = 96 dB SPL. Ist das korrekt intepretiert? Was ist „FS“? Rainer fragen – wichtig!!

FS bedeutet „full scale“ und ist, ähnlich wie SPL, die Referenz für den in dB ausgedrückten Pegel von digitalen Signalen. Der Referenzwert ist einfach 1, d.h. ein digitales Signal mit einem RMS von 1 (linear) hat einen Pegel von 0 dB FS.

die Umrechnung ist 1 (digital) = 0 dB FS entspricht 96 dB SPL (SPL-Referenz 20 µPa)

Achtung: Ein voll ausgesteuerter Sinus-Ton (Amplitude 1) hat einen RMS-Wert von 0.707, d.h. -3 dB FS

Recording.FileName    :   Dateiname-Prefix (mit Verzeichnis) für die Rohdaten. Wird mit Datum/Uhrzeit und Nummer ergänzt

Recording.EEGCh       :   Aufnahmekanal für EEG/ABR

Recording.MicCh       :   Aufnahmekanalpaar für Mikrofone [ links rechts ]

Recording.TrgCh       :   Aufnahmekanal für Trigger-Loop

Recording.ExtraSmp    :   Wieviele Samples nach Abspielen der Signale noch extra aufgenommen werden (z.B. wegen akustischer und digitaler Zeitverzögerung)

Recording.PreTime     :   Aufnahmezeit vor dem Stimulus (in Sekunden)

Recording.RecTime     :   Aufnahmezeit ab Beginn des Stimulus (in Sekunden)

Recording.ArtefactThr :  Artefaktschwelle in µV, lässt sich über GUI aktuell per Mausklick festlegen

Recording.RejectArtefacts    :   Sollen Artfakte (d.h. alle Epoche mit mindestens einem Sample > Schwelle) überhaupt aus der Mittelung herausgenommen werden? (true/false)

Recording.MaxRepsPerCond  :   Anzahl der mindestens pro Kondition artefaktfrei aufzunehmender Epochen

Stimulus.Duration        :   Länge des Stimulus in Sekunden

Stimulus.Type            :   Stimulus-Typ (entsprechend switch-Block in PlayStimulus) kann beliebig ergänzt werden

Stimulus.Frequency       :   Stimulus-Frequenz

Stimulus.ModulationDepth :   Modulationsfrequenz (bei Amplitudenmodulationen)

Stimulus.Fs              :   Stimulus-Samplingfrequenz (ist nahezu immer gleich System-Fs)

Stimulus.FileName        :   Dateiname für Stimulus von Platte (= nur extern generierte Stimuli?)

Stimulus.FileTimeOffset  :   Beginn des Stimulus in der Datei in Sekunden

Stimulus.SampleFormat    :   bei "raw"-Dateien: Datenformat der Samples in der Datei (z.B. 'int16')

Stimulus.FileCh          :   Anzahl der Kanäle in der Datei (bei "raw")

Stimulus.bDoResample     :   bei Fs-Mismatch: resamplen (true) oder Fehlermeldung (false)

Stimulus.RampDur         :   Dauer der On- bzw. Offset-Rampen (Fensterung) in Sekunden
wichtiger Parameter; Faustregel: nicht kürzer als eine Periode der niedrigsten verwendeten Frequenz)

Stimulus.Window          :   Art der Fensterung ('hann' oder 'none', kann ergänzt werden)
was bedeutet „none“? Wirklich keine Fensterung oder lineare Rampen?

„none“ bedeutet eigentlich „Rechteck“-Fensterung, d.h. das Signal wird hart zu Beginn und Ende abgeschnitten (theoretisch wäre „keine“ Fensterung ja unendlich lang). Auf jeden Fall keine linearen Rampen

Stimulus.Level           :   Abspielpegel (Referenz)  muss diese Variable definiert werden? Bzw. was gilt dann für Stimulus.ILD, wenn sie nicht definiert ist?

Ja, die Variable muss definiert werden, das ist der Pegel des Ausgangssignals, von dem aus die ILDs angewendet werden (jeweils +/- ½ auf jeder Seite)

Stimulus.ITD    :   Liste von ITD-Werten, die gemessen werden sollen (in Sekunden)

Stimulus.ILD    :   Liste von ILD-Werten, die gemessen werden sollen (in dB)

====> es werden alle Kombinationen gemessen

Stimulus.LevelThreshold  :   Workaround für monaurale Pegel-Schwellen:- auf true setzen

- Stimulus.Level = 0

- Stimulus.ILD = List der Pegel in dB SPL
Für welchen Fall ist dieser workaround? Wird nicht dasselbe erreicht, indem man Stimulus.StimulusSide auf L oder R setzt?

(schon geklärt): Diese kleine Umgehung der binauralen Standardkonfiguration war früher, vor Einbau des „PresentationType“, nötig, um simple monaurale Hörschwellen zu messen.

Stimulus.UseSignSwapping :   zufällige Vorzeichen der Abspiel-Signale verwenden?

wenn ja, mitteln sich elektrische Artefakte und Signale aus der Cochlea über die Zeit raus.

Wirklich zufällig? Oder ist hiermit 180° alternierende Anfangsphase gemeint?

Zufällig im dem Sinne, dass eines der zwei möglichen Vorzeichen vor jeder Präsentation zufällig ausgewählt wird.

Stimulus.PresentationType  : 'L/R/B' oder 'simple binaural'

ersteres spielt immer auch links/rechts monaural mit ab

letzteres hängt von den StimulusSide und MaskerSide ab

Stimulus.StimulusSide    : 'L', 'R', 'L+R'  Stimulus ausschließlich links, rechts oder binaural abspielen

Stimulus.MaskerSide      : 'L', 'R', 'L+R'  Masker ausschließlich links, rechts oder binaural abspielen

Stimulus.BufferLen             :   Länge des Masker-Puffers, aus dem zufällig kurze Abschnitte abgespielt werden (um quasi-zufälliges Rauschen zu bekommen)

Stimulus.IAC                   :   Interaurale Korrelation des Maskers

Stimulus.CenterFreq            :   Mittenfrequenz des Maskers (in Hz)

Stimulus.BandWidth             :   Bandbreite des Maskers um die Mittenfreqenz (in Hz)

Stimulus.MaskerLevel           :   Masker-Pegel in dB SPL
wie wird das berechnet? Spectrum level (dB/Hz)?

Das hier ist der totale Pegel, also nicht die spektrale Leistungsdichte

Stimulus.MaskerDuration        :   Länge des Maskers in Sekunden

Stimulus.StimOnsetDelay        :   Startzeit des Stimulus ab Beginn des Maskers in Sekunden

Stimulus.MaskerLevelOffsets    :   Liste mit Pegel-Offset-Stufen für den Masker in dB

Stimulus.StimulusLevelOffsets  :   Liste mit Pegel-Offset-Stufen für den Stimulus in dB

Stimulus.MaskerRampDur         :   Länge der On- bzw. Offset-Rampen des Maskers

Stimulus.MaskerFrozen          :   Masker quasi-zufällig machen oder nicht

Frozen noise verwendet jedes Mal exakt dasselbe Rauschen, bei „zufällig“ wird das Rauschen jedes Mal neu erzeugt